ADENDO DE ACRESCIMO DO EDITAL

# PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020

Processos Administrativos Nº: 221/2020.

O Município de Vale do Anari – RO vem através da Pregoeira nomeada pela Portaria nº: 1850/GP/2018, torna público aos interessados, que há alteração no edital referente ao acréscimo nas especificações do item no certame do pregão 013/2020, por atendimento a questionamento apresentado no pedido de esclarecimento do edital, com fundamentos no princípio constitucionais do Art. 3º da Lei 8666/93 para selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração fica acrescentado apenas a possibilidade de entrega do monitor LCD, fica mantida as demais especificações com as seguintes descrições:

  - ...

Aplicação básica: Sistema de Ultra-sonografia digital para exames nas seguintes aplicações clinicas; Medicina Interna/Imagem Geral, ginecologia, obstetrícia, ecocardiografia fetal, abdômen, vascular, cardiologia, urologia, Mama, Elastografia, pequenas partes e músculo esquelético em pacientes adultos e pediátricos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Características Técnicas Gerais Mínimas: 1. Sistema de ultra-sonografia Fixo transportável montado sobre rodízios com sistema de freios; 2. Sistema digital de processamento de imagem, com eliminação de artefatos e realização de biometria com possibilidade de up-grade (atualização) para processamento de imagens 3D/4D em tempo real; 3. Capacitação para instalação mínima de 03 (três) transdutores sem o uso de adaptadores, com no mínimo três portas ativas para o acionamento de transdutores via teclado, sem a interrupção do exame e 06 (seis) suportes para transdutores; 4. Plataforma com no mínimo de 2.000 (dois mil) canais; 5. Modos de imagem: B, M, Doppler Colorido (CFM), Doppler Espectral, Power Doppler, Duplex e Triplex; 6. Sistema Doppler: Pulsátil e Contínuo; 7. Doppler com controle para ajustes gerais (velocidade, tamanho da amostra, linha da base, etc) e com variados mapas de cor; 8. Sistema de Zoom/Pan em tempo real; 9. Sistema de Cine Loop (memória de imagem); 10. Sistema de ganho; 11. Sistema em software para formação de banco e arquivamento de imagens, cálculo de Doppler e de volumes estruturais; 12. Aparelho com função de armazenamento de imagens em HD 30 Gbytes, mínimo, e gravador de CD e DVD; 13. Monitor colorido LED ou LCD de alta definição, mínimo 19”, imune a luminosidade intermitente, completamente ajustável em rotação, angulação, para melhor adequação ao operador; 14. Compatibilidade para impressão de imagem selecionada em: vídeo printer térmica e impressora aplicada a PC; 15. Sistema para seleção de transdutores, Modos de Operação e Doppler; 16. Doppler Tecidual - DTI (Doppler Tissue Imaging); 17. Harmônica de Tecido - THI (Harmonic Imaging); 18. Software para ecocardiografia para pacientes adultos e pediátricos; 19. Apresentar painel ergonômico em estante com rodízios e suportes de gel e transdutores, disponibilizando teclado alfa numérico e sistema "Track Ball" ou similar para movimento de cursor; 20. O teclado deve apresentar: Comandos para formatação de relatórios, seleção do modo de imagem, divisão de telas e demais funções; 21. Capacidade de geração mínima de relatório com os dados: Nome da unidade hospitalar, nome e identificação do paciente, data, hora, tipo de transdutor em uso, profundidade, valor de ganho, frequência central do transdutor, dados de cálculos, medidas e espaço para descrição de comentários; 22. Com Preset como uma tela em LED ou LCD de apoio Touch Screen de no mínimo 9” 23. Mínimo de 10 Presets disponíveis e programáveis pelo usuário. II. Parâmetros mínimos para cálculos: 1. Medidas Básicas: distância, área, tempo, volume, frequência cardíaca. 2. Pacote de cálculo e medidas em aplicações vasculares com relatórios; 3. Pacote de cálculo e medidas em aplicações cardíacas com relatórios; 4. Pacote de cálculos e medidas obstétricas e ginecológicas: tabelas, gráficos e emissão de relatórios III. Transdutores a apresentar: 1. 01 (um) Convexo volumétrico multifrequencial para exames de pediatria, abdômen, ginecologia e obstetrícia com frequência variável aproximada de 2,0 a 8,0 MHz (Frequência Baixa, Superfície) ou 4,0 a 8,0 MHz (Frequência Alta, profundidade); 2. 01 (um) Linear multifrequencial para exames de pequenas partes, músculo esquelético e vascular com frequência variável aproximada de 5,0 a 12,0 MHz; 3. 01 (um) Endocavitário multifrequencial para exames transvaginais com frequência variável aproximada de 4,0 a 9,0 MHz; 4. 01 (um) transdutor Setorial para exames em pacientes adultos frequência variável de 2,0 a 4,0 MHz; 5. 01 (um) transdutor Convexo Modelo para exames gerais com frequência variável aproximada de 2,0 a 8,0 MHz

1.2 – PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO

Em razão das alterações o prazo da Licitação será prorrogado, conforme Art. 21, § 4ª da Lei 8666/93.

Data de cadastramento da proposta apartir de 28 de Julho de 2020

Data da sessão: 10 de agosto de 2020

Horário: a partir das 10:00

Local: Portal do Licitanet  – https://licitanet.com.br/

1.4 Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio:

- Endereço: Av. Capitão Silvio de Farias, 4571, Centro – Vale do Anari – RO.

- Pregoeira: Suziane Rodrigues de Oliveira

- E-mail: cpl@valedoanari.ro.gov.br

- Fone/Fax: 69 3525 1058

Vale do Anari - RO, 27 de Julho de 2020.

### SUZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO